WIADOMOŚCI  LEKARSKIE, 1994, XLVII, 11-12, 444-450

Sławomir Kaczmarek*, Zygmunt Mierczyk*, Bolesław Kuzaka**

PODSTAWY FIZYCZNE

MEDYCZNYCH ZASTOSOWAŃ LASERÓW

*  Instytut Elektroniki Kwantowej Wojskowej  Akademii  Technicznej w Warszawie

** Katedra i Klinika Urologii Akademii Medycznej w Warszawie

1. Zasada działania laserów

Zasada działania lasera wynika wprost z rozwinięcia skrótu LASER  - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - wzmocnienie światła przez wymuszona emisję promieniowania. Fenomen lasera  nie  jest zawarty w sposobie działania czy konstrukcji,  lecz  w  rodzaju światła jakie urządzenie to emituje. Jest to bardzo skupiona wiązka światła monochromatycznego, czyli o jednej, ściśle określonej barwie (długości fali). Cechy te dają laserowi niezwykłą  przewagę  nad  innymi  źródłami światła.

W laserze wykorzystuje się efekty wzajemnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią - tzw. ośrodkiem aktywnym, którym może być ciało stałe, ciecz lub gaz. W wyniku tego  oddziaływania zachodzą zjawiska prowadzące do wzmocnienia i generacji promieniowania. Praca generatora promieniowania (lasera) polega na wykorzystaniu przejść kwantowych  miedzy  dyskretnymi  poziomami  atomów,  jonów  lub  cząstek materiału, spełniającego warunki  wzmocnienia.  Rysunek  1a  przedstawia tzw. boltzmannowski  rozkład  obsadzenia  poziomów  energetycznych.  Gdy układ kwantowy, np.  zbiór  atomów,  znajduje  się  w  stanie  równowagi termodynamicznej  w  temperaturze  T,  obsadzenie  poszczególnych   jego poziomów energetycznych wyznacza zależność:

Ni  = C(exp (- Ei/kT)

gdzie: N  - ilość atomów posiadających energię E ,

k - stała Boltzmanna,

C - stała charakterystyczna dla danego układu kwantowego.

Na osi poziomej rysunku 1a i 1b przedstawiono liczbę atomów Ni,  na osi pionowej - najbardziej prawdopodobną energię Ei  jaką mają te  atomy; przy czym E3 > E2 > E1. Oznacza to, że najliczniej obsadzone są  poziomy energetyczne o najniższej energii.

W wyniku pobudzenia ośrodka aktywnego (np. lampą wyładowczą, silnym polem elektrycznym, innym laserem) dochodzi do  wzbudzenia  atomów  tego ośrodka do wyższego poziomu energetycznego. Więcej atomów znajduje się w stanie wzbudzonym E2 niż w podstawowym  E1  (przed  pobudzeniem),  co  z kolei daje efekt tzw. inwersji obsadzeń. Zjawisko to  jest  niestabilne. Wzbudzony ośrodek aktywny może powrócić do stanu podstawowego  w  wyniku przejścia promienistego (z emisją fotonu) lub przejścia bezpromienistego (zderzenia miedzy atomami).

Emisja fotonu może odbywać się w sposób spontaniczny lub  wymuszony (stymulowany), działaniem promieniowania elektromagnetycznego. Jeżeli na ośrodek  aktywny  znajdujący  się  w  stanie  inwersji  obsadzeń  będzie oddziaływać dalej promieniowanie o częstotliwości

444

Ryc. 1. Poziomy energetyczne układu kwantowego w stanie nie wzbudzonym (a) oraz w stanie wzbudzonym (b).

Ryc. 2. Emisja spontaniczna i wymuszona.

445

 =  (E2 -E1)/h,  gdzie  h jest stałą Plancka (h - energia kwantu promieniowania), to dochodzi  do tzw. emisji wymuszonej, gdzie jeden kwant promieniowania o  odpowiedniej energii wyzwala drugi kwant, nie tracąc przy tym swojej energii. Zamiast jednego kwantu wchodzącego do ośrodka aktywnego, na  jego  wyjściu  mamy dwa jednakowe kwanty, co oznacza  wzmocnienie  promieniowania.  Omówioną sytuację ilustruje rysunek 2. Promieniowanie lasera  charakteryzuje  się tym, że foton  wygenerowany  w  wyniku  emisji  wymuszonej  ma  ten  sam kierunek co foton wymuszający, taką samą częstotliwość i fazę. Są to jednocześnie podstawowe cechy promieniowania  laserowego:  kierunkowość, monochromatyczność, koherentność (spójność) i duża gęstość energii.

Ryc. 3. Podział  laserów  ze  względu  na  ośrodek  aktywny   i   sposób pobudzania.

Z powyższego opisu działania lasera wynika,  że  musi  on  zawierać materiał  aktywny  (ośrodek wzmacniający), źródło wzbudzenia (układ pompujący) i obszar umożliwiający wzmocnienie - rezonator.

2. Podział laserów

446

Lasery  dzielą  się  ze  względu  na  materiał  aktywny  i   sposób pobudzania. Stan  skupienia  ośrodków wzmacniających jest najbardziej ogólnym i najczęściej stosowanym kryterium podziału  laserów. Materiał aktywny pozwala wyróżnić lasery: gazowe, cieczowe, na ciele stałym i półprzewodnikowe.

Ryc. 4. Widmo elektromagnetyczne z zaznaczeniem długości fal  emitowanych przez typowe lasery stosowane w medycynie.

Ryc. 3 przedstawia podział laserów ze względu na  ośrodek  aktywny  i sposób pobudzania.

Rodzaj ośrodka  aktywnego  decyduje  o  generowanej  długości  fali (barwie) promieniowania. Znane dziś lasery  generują  promieniowanie  od zakresu tzw. próżniowego  ultrafioletowego  (od  150nm)  poprzez  zakres widzialny (380-780nm) do dalekiej podczerwieni (300m).

Ryc.  4  przedstawia  widmo  elektromagnetyczne z zaznaczeniem długości fal emitowanych przez typowe lasery stosowane w medycynie.

Do najczęściej stosowanych  w  medycynie  laserów  gazowych  należą lasery na dwutlenku

447

węgla CO2 , helowo-neonowe He-Ne, lasery ekscymerowe, argonowe i kryptonowe.

Z laserów na ciele stałym najbardziej znane to lasery na  krysztale granatu itrowo-aluminiowego (YAG) domieszkowanego neodymem Nd, erbem Er (laser erbowy) lub holmem Ho (laser holmowy). Laserów półprzewodnikowych wyróżnia się bardzo dużo, zależnie od  materiałów  wchodzących  w  skład danego półprzewodnika.

Ryc. 5. Schematyczne przedstawienie dwóch podstawowych sposobów zasilania i pracy lasera; a) praca ciągła, b) praca impulsowa.

Sposób zasilania i generacji dzieli lasery na ciągłego działania  i impulsowe. Z wiązką ciągłą lasera  mamy  do  czynienia  wtedy,  gdy  moc lasera, mierzona  w  watach,  pozostaje  stała  przez  cały  okres  jego działania. Ryc. 5 ilustruje te dwa sposoby zasilania  i  jednocześnie pracy  lasera.  Z  rysunku   tego   wynika   również   definicja   dawki energetycznej promieniowania, która jest iloczynem mocy ciągłej i  czasu działania lasera. W przypadku  lasera  impulsowego,  aby  określić  jego dawkę energetyczną trzeba znać trzy parametry: moc w impulsie, szerokość impulsu, liczbę pojedynczych impulsów emitowanych w ciągu 1 sekundy. Mnożąc te trzy parametry  przez  siebie  otrzymujemy  tzw.  średnią  moc promieniowania.

Z punktu widzenia wartości mocy promieniowania lasery dzielimy na:

- malej mocy (od 4 do 5mW),

- średniej mocy (od 6 do 500mW),

- dużej mocy > 500mW.

Lasery małej i średniej mocy zaliczane są do laserów biostymulacyjnych.

448

3. Oddziaływanie promieniowania laserowego na tkankę biologiczną

Charakter tego oddziaływania zależy w dużej mierze od parametrów promieniowania laserowego i  własności  (głównie  absorpcyjnych)  tkanki biologicznej, a także od czasu ekspozycji.  Promieniowanie  padające  na tkankę biologiczną ulega odbiciu od niej, rozproszeniu i pochłanianiu. W zależności od rodzaju tkanki, stanu jej powierzchni  (np.  kolor  skóry), kąta padania, promieniowanie laserowe może zostać odbite (np.  od  skóry nawet w granicach 43-55%). Wartość współczynnika odbicia od tego samego rodzaju tkanki zależy jeszcze od wieku  i płci   osób poddanych naświetleniu. Współczynnik odbicia jest najmniejszy dla promieniowania laserowego padającego prostopadle do powierzchni tkanki.

Ryc. 6. Widmo absorpcji wody i podstawowych barwników tkanek: melaniny  i hemoglobiny.

Głębokość wnikania promieniowania laserowego w tkankę zależy przede wszystkim od długości fali promieniowania laserowego. I tak np. maksimum transmisji (przepuszczalności) skóry przypada na pasmo 800-1200nm.

Zróżnicowanie wartości  współczynnika  absorpcji  dla  różnych  rodzajów tkanek ilustruje ryc. 6. W zależności od mocy promieniowania i  czasu działania promieniowania laserowego na tkankę rozróżnia się  następujące typy oddziaływania: fotochemiczne, cieplne (koagulacja, odparowanie), fotoablacyjne, elektromechaniczne.

Zakres występowania tych różnych typów oddziaływań ilustruje ryc. 7, gdzie uwzględniono również inny ważny parametr wiązki laserowej jakim jest gęstość mocy promieniowania laserowego, czyli stosunek jego mocy do pola powierzchni na którą pada wiązka.

Reakcje  fotochemiczne  mają  miejsce  przy  bardzo  małych  wartościach gęstości mocy promieniowania laserowego  <  10mW/cm .  Prowadzą  one  do wzrostu wymiany energii między komórkami biologicznymi w  wyniku  zmiany syntezy ATP, hiperpolaryzacji błony  komórkowej,  przyspieszenia  mitozy itp.  Ten  rodzaj  oddziaływania  promieniowania  laserowego  na  tkankę biologiczną wykorzystuje się w biostymulacji.

Oddziaływanie  cieplne  ma  miejsce  dla  gęstości  mocy  >  1W/cm2 .  Do temperatury 45oC nie obserwuje się specjalnych zmian tkanki.  W  pobliżu 45o (hipertemperatura) obserwuje się  zapadanie   tkanki w wyniku rozrywania makromolekul oraz zmiany struktury  błony  komórkowej.

W zakresie 45  -  60oC  rozrywane  zostają  błony  komórek,  a  proteiny wychodzące na zewnątrz

449

tworzą łańcuchy, występuje spiekanie tkanek. Przy temperaturze 60oC następuje nekroza tkanek w wyniku koagulacji,  a  przy 100oC ostra nekroza i pełne rozbicie struktur tkanki. Przy 150oC  tkanka szybko odparowuje. Tego typu oddziaływania wykorzystuje się przede wszystkim w chirurgii.

Ryc. 7.  Zakresy występowania  różnych  typów  oddziaływań  promieniowania laserowego na tkankę biologiczną.

Efekty ablacyjne występują w przypadku oddziaływania krótkich impulsów o wartości gęstości mocy > 1 MW/cm2  na tkankę  charakteryzującą  się  dużą wartością współczynnika absorpcji.  W  wyniku  oddziaływania  lasera,  w tkance na bardzo małej głębokości wnikania (kilka m), zachodzą  procesy dysocjacji molekuł, następuje gwałtowne rozerwanie struktur  komórkowych i  ich  wyrzucenie.  Pozostała  część   tkanki   nie   jest   podgrzana. Oddziaływanie to wykorzystuje się dotąd głownie w okulistyce.

Oddziaływanie elektromechaniczne występuje przy bardzo dużych wartościach gęstości  mocy  >100  MW/cm2   i  nie  zależy  od   wartości współczynnika absorpcji tkanki. Wykorzystuje się je w tkankach  o  dużej wartości transmisji dla promieniowania  laserowego.  Impuls  laserowy  o bardzo dużej mocy skupiony  zostaje  na  malej  powierzchni.  W  miejscu skupienia występuje bardzo silne pole elektryczne, rzędu 109 V/cm,  które powoduje  jonizację  tkanki.  Następuje  efekt  optycznego  przebicia  - powstaje mikroplazma. Plazma ta zaczyna  się  bardzo  szybko  rozszerzać

(szybciej niż prędkość dźwięku) generując falę uderzeniową. Ta ostatnia wytwarza sily  mechaniczne  niszczące  strukturę  tkanki.  Oddziaływanie elektromechaniczne  wykorzystywane   jest   głownie   w   mikrochirurgii przedniego odcinka oka.

P i ś m i e n n i c t w o

1. L.V. Tarasov, "Laser Physics", Mir Publishers, Moscow, 1983

2. F. Kaczmarek, "Wstep do fizyki laserow", PWN, Warszawa 1986.

3. K. Shimoda, "Wstep do fizyki laserow", PWN, Warszawa 1993.

4. Yu. Yakushenkov, "Electro-optical devices.  Theory  and  Design", MIR Publishers, Moscow 1983.

5. R. Jóźwicki, "Optyka laserow", WNT, Warszawa 1981.

6. U. Brinkmann,  "Laser find use in wide range of medical procedures", L.F.World European E-O summer 92, 15.

7. G.T. Abstem, S.N. Joffe, "Lasers in Medicine-an Introductory Guide", 2 end, Chapman and Hall, London, 1989, ISBN 0-412-30870-3.

8. E.Mester et all, "The  Biomedical  Effect  of  Laser  Application in Surgery and Medicine", 31-39,1985.

9. J.A. Dixon, "Surgical Application of Lasers", Year Book Medical Pub., Chicago 1983.

10. L. Pokora, "Lasery w stomatologii", Laser Instruments, Warszawa 1992.

11."Zastosowanie laserów w medycynie", VII Szkola Optoelektroniki, 10-15.V. Zegrze/k.Warszawy 1993.

Otrzymano: 1993.10.15

450